## Sheet1
附件：
计划采购产品名单
序号 | 产品名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 按摩治疗床 | 产品规格：1800*60*60 产品面料：PU面料，重体海绵 产品材料：钢管焊接，加厚方形钢管镜面处理，表面喷塑，床架和床腿采用的钢材尺寸是4*4、厚度1.2mm 安全称重：不少于180kg 床垫厚度：不小于3.5cm | 张 | 18
2 | 电脑中频治疗仪 | 1、工作条件：a) 环境温度：8℃～40℃；b) 电源/频率：AC 220V±22V 50Hz±1Hz； 2、安全类型：Ⅰ类 BF型 3、治疗电流：对称超导编码电流 4、调制频率：2kHZ，允差±10％ 5、调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差±5% 6、输出波形：不少于10种波形，包含但不限于有尖波、梯形波、锯齿波、正弦波、方波、Y轴抛物线波、X轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型 7、输出强度：0～48级，逐步调节 8、定时范围：5min～90min，步进5min，允差±30s 9、处方功能：不少于16个医疗专家精选处方 10、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择 11、治疗处方中文显示，全程输出数据与操作信息由中文提示操作和液晶显示 12、治疗结束自动停止 13、具备中频脉冲电导，模拟按摩、刮痧、捏揉、锤敲、针灸、推拿等多种功能 14、热疗温度：30℃-50℃，变频控温技术，避免烫伤患者 15、输出通道: 四通道独立输出，每路输出可单独控制时间、处方、开关和强度 16、产品安全标准：具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声音提示等防护功能 | 台 | 17
3 | 特定电磁波治疗仪 | 功率:300W 电压:220V 光谱波长:2μm-25μm 定时范围:15/30/45/60分钟 温度范围:P1:250℃;P2:340℃ 灯头尺寸:不小于20cm | 台 | 18
4 | 玻璃罐 | 玻璃火罐一套6只 | 套 | 28
5 | 艾灸盒 | 加厚竹制三孔艾盒 底边宽不小于7.7cm，长不小于17cm，高不小于7.5cm，艾灸孔径2.2cm，通风调温孔2个 | 个 | 34
6 | 刮痧板 | 牛角板，长不小于11cm，厚不小于7mm，材质牛角 | 个 | 34
7 | 电子针灸治疗仪 | 主要技术参数 1、电源:内部电源DC9V;电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2、输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 3、输出脉冲路数：六路输出 4、最大输出功率:0.3VA(250Ω负载阻抗下) 5、输出脉冲频率：1-100Hz可调,允差为±15％ 6、输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 7、输出直流分量：0 8、输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） | 台 | 18
8 | 宣传板 | 尺寸900*600cm，金属磁吸相框，表面有机板四周磁铁，可更换画面 | 块 | 60
9 | 门牌 | 尺寸：45*28cm，喷色雕刻 | 块 | 20